## List1
Seznam prvků pro - „Nákup zdravotních lůžek, matrací a příslušenství“
TECHNICKÉ PARAMETRY, ESTETICKÉ A FUNKČNÍ VLASTNOSTI
Položka | Název | Požadované parametry | Množství | Cena dodávky |  | Cena montáže
|  |  |  | Za jednotku [Kč] | Celkem [Kč] | Za jednotku [Kč] | Celkem [Kč]
| ELEKTRICKY POLOHOVATELNÉ LŮŽKO |  | 16 kusů
1 | konstrukce lůžka pevná nerozkládací, práškově lakovaná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | dřevěné obložení | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | elektromotory integrované pod ložnou plochou | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | vnější rozměr lůžka max. [mm] | 2050 x 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | bezpečná pracovní zátěž SWL min. [kg] | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | hmotnost klienta min. [kg] | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | podjezd podvozku min. [mm] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | napájení 230V/ 50 Hz | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | přívod elektřiny zajištěn spirálovým EPR kabelem | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | dekor - přírodní buk | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | norma ČSN EN 60601 – 2 - 52 | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LOŽNÁ PLOCHA - odpovídající počet k počtu lůžek
12 | 4-dílná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | odnímatelné kovové sítě | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 pouzdra v hlavové části | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | rozměr ložné plochy min. [mm] | 870 x 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | retrakce zádového dílu min. [mm] - prevence dekubitu | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | retrakce stehenní dílu min. [mm] - prevence dekubitu | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | polohování zádového dílu min. [°] - elektromotor | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | polohování stehenního dílu min. [°] - elektromotor | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | polohování lýtkového dílu - mechanické | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | výška ložné plochy - nejnižší poloha min. [mm] | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | výška ložné plochy - nejvyšší poloha min. [mm] | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ČELA - odpovídající počet k počtu lůžek
23 | celodřevěná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | hlavová a nožní část | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSTRANICE - odpovídající počet k počtu lůžek
25 | průběžné | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | výška postranic min. [mm] | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | výškové nastavení min. 3 polohy | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | materiálové provedení celodřevěné | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOLEČKA - odpovídající počet k počtu lůžek
29 | nesmí přesahovat v žádné poloze obvod lůžka | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ø min. [mm] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | individuálně bržděná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OVLADAČ - odpovídající počet k počtu lůžek
23 | uzamčení ovladače magnetické / mechanické | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | přednastavené ovládání - výška, záda, autokontura | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | propojení zajištěno spirálovým EPR kabelem | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSLUŠENSTVÍ - odpovídající počet k počtu lůžek
35 | hrazda zesílená lakovaná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | plastová rukojeť se závěsem na hrazdu, výškově nastavitelná | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MATRACE ANTIDEKUBITNÍ - NOSNOST 200 kg |  | 16 kusů
37 | antidekubitní matrace jednovrstvá | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | příčné a podélné prořezy | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | monoblok polyetherové pěny - výška min. [mm] | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | hustota min. [kg/m³] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | odolnost tlaku min. [kPa] | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | nosnost min. [kg] | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | rozměr [mm] | 860 x 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | prevence rizika vzniku dekubitu - nízká | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ochrana proti hořlavosti min. [CRIB] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | záruka na pěnu min. [roky] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POTAH MATRACE - odpovídající počet k počtu lůžek
47 | PU potah matrace | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | odolnost proti kapalinám | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | odolnost proti plísním a mikrobakteriím | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | paropropustný | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | zip potahu min. [°] | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | přesah potahu přes zip | ANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | ochrana proti hořlavosti min. [CRIB] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | záruka na potah min. [roky] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cena bez DPH: |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena DPH: |  |  | 0 |  | 0
|  | Cena celkem s DPH: |  |  | 0 |  | 0
Vystaveno dne:
podpis účastníka